**Pielikums Nr. 1**

**Tehniskā specifikācija tirgus izpētei**

**Alkometru “AlcoQuant 6020 pluss” un printeru “E-Print 202” apkope, remonts un verificēšana**

**Vispārīgās prasības:**

1. Pretendents iesniedz dokumenta kopiju (piem., autorizācijas vēstule vai sadarbības līgums u.c.), kas dod tiesības veikt tehnisko apskati, remonta darbus un rezerves daļu nomaiņu EnviteC GmbH alkometram “AlcoQuant 6020 Plus” un printerim “E-Print 202”.
2. Pretendents iesniedz ražotāja un / vai kompetentās iestādes valstī (t.i., Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra) izsniegtu dokumenta kopiju (piem., autorizācijas vēstule vai sadarbības līgums, vai atļauja, vai sertifikāts u.c.), kas dod tiesības veikt verificēšanas procedūru EnviteC GmbH alkometram “AlcoQuant 6020 Plus”.
3. Ja alkometra “AlcoQuant 6020 Plus” un printera “E-Print 202” remonta darbu veikšanai ir nepieciešamas vairāk kā 5 (piecas) dienas no pieteikuma saņemšanas brīža, tad Pretendentam jānodrošina remontam pieņemtās ierīces īslaicīga aizvietošana.
4. Nepieciešamie alkometru un / vai to piederumu plānotie un neplānotie remonta darbi tiek veikti tikai tad, ja ir saņemts Pasūtītāja saskaņojums.
5. Ražotāja EnviteC GmbH alkometram “AlcoQuant 6020 Plus” un printerus “E-Print 202”, kuriem ir nepieciešams remonts, Pasūtītājs nogādā Pretendenta norādītājā remonta vietas adresē, kuru atrašanās vieta nav lielāka par 10 km no Rīgas administratīvās robežas. Ja Pretendenta remonta vieta atrodas lielākā attālumā, Pretendents bojātos alkometrus un printerus saņem no Pasūtītāja norādītās adreses.
6. Ražotāja EnviteC GmbH alkometru “AlcoQuant 6020 Plus” daudzums sastāda 75 gab., bet printeru “E-Print 202” daudzums sastāda 38 gab.

**Alkometru un printeru plānoto remonta darbu veidi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Pretendenta piedāvājums (t.sk., norādot tehniskos parametrus, kā arī jāapliecina, ka spēj izpildīt izvirzītās prasības)** |
| ***1.*** | ***Alkometrs “AlcoQuant 6020 Plus”*** |  |
| 1.1. | Alkometra elektroniskas plates remonts / nomaiņa | Nepieciešamas alkometra detaļas nomaiņa, veicot alkometra specifisko funkciju atjaunošanu un pilnu alkometra pārbaudi pēc detaļas nomaiņas. |
| 1.2. | Alkometra alkohola sensora remonts / nomaiņa |
| 1.3. | Sūkņa remonts / nomaiņa |
| 1.4. | Displeja remonts / nomaiņa |
| 1.5. | Alkometra temperatūras sensora remonts / nomaiņa |
| 1.6. | Atmiņas baterijas nomaiņa |
| 1.7. | Korpusa (priekšējās daļas) remonts / nomaiņa |
| 1.8. | Korpusa (aizmugurējās daļas) remonts / nomaiņa |
| 1.9. | Klaviatūras un LED remonts / nomaiņa |
| 1.10. | Baterijas nodalījuma vāciņa nomaiņa |
| 1.11. | Alkometra bateriju konteinera remonts / nomaiņa |
| 1.12. | Alkometra baterijas komplekta nomaiņa |
| 1.13. | Siksniņas nomaiņa |
| 1.14. | Alkometra regulēšana |
| ***2.*** | ***Printeris "E-Print 202"*** |  |
| 2.1. | Akumulatora nomaiņa | Nepieciešamas printera detaļas nomaiņa, veicot printera specifisko funkciju atjaunošanu un pilnu alkometra printera pārbaudi pēc detaļas nomaiņas |
| 2.2. | Printera mehānisma remonts / nomaiņa |
| 2.3. | Elektroniskās plates remonts / nomaiņa |
| 2.4. | Korpusa remonts / nomaiņa |
| 2.5. | Papīra padeves rullīša nomaiņa |
| 2.6. | Kabeļa nomaiņa |
| 2.7. | Barošanas adaptera nomaiņa |
| 2.8. | Printera regulēšana |

**Alkometru neplānoto remonta darbi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Pretendenta piedāvājums (t.sk., norādot tehniskos parametrus, kā arī jāapliecina, ka spēj izpildīt izvirzītās prasības)** |
| 1. | Alkometra “AlcoQuant 6020 Plus”neplānotie remonta darbi | Alkometra specifisko funkciju atjaunošana, ja pārbaudes laikā konstatētas neatbilstības. Izpildītājs nodrošina alkometra remontu arī gadījumā, ja tas atzīts par nederīgu un tam nepieciešams veikt atkārtotu verifikāciju. |

**Alkometru verifikācijas procedūra un tehniskās apskates darbu veidi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Pretendenta piedāvājums (t.sk., norādot tehniskos parametrus, kā arī jāapliecina, ka spēj izpildīt izvirzītās prasības)** |
| 1. | Alkometra “AlcoQuant 6020 Plus” verifikācija | Alkometra verificēšana tiek veikta 2 (divas) reizes gadā, ietverot tajā alkometra sagatavošanu verificēšanai un verificēšanu, ievērojot attiecīgajā tehniskajā dokumentācijā noteikto, atbilstoši likumam “Par mērījumu vienotību” un saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumiem Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm". |
| 2. | Alkometra “AlcoQuant 6020 Plus” tehniskā apskate (funkciju pārbaude, kalibrēšana, regulēšana) | Alkometra apskate un tehniskā apkope, lai uzturētu alkometru darba kārtībā, ievērojot attiecīgā alkometra tehniskajā dokumentācijā noteikto. Alkometra iekšējā pulksteņa noregulēšana. Alkometra iekšējo mezglu diagnostika, izmantojot atbilstošu datorprogrammu ar iespēju izdrukāt servisa atskaiti. Iespēja veikt alkometra atmiņā saglabāto mērījumu kopiju saglabāšanu datorā un veikt to izdruku pēc pieprasījuma. |